Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Προχωρημένη Αναλυτική Χημεία

Μάθημα: Φασματοχημικές Τεχνικές
[image: image1.jpg]



Εργαστηριακή Άσκηση στη Φασματομετρία Ατομικής Απορρόφησης
Προσδιορισμός Στοιχείων με την Τεχνική της Φασματομετρίας Ατομικής Απορρόφησης με Ηλεκτροθερμαινόμενο φούρνο Γραφίτη

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:...............................................................................
ΑΜ:...............................................................................................................
Μέρος Α

(Οργανολογία, τύποι οργάνων AAS, διόρθωση υποβάθρου)
1. Οργανολογία

Αναφέρετε επιγραμματικά τα βασικά τμήματα ενός Φασματομέτρου Ατομικής Απορρόφησης. Βρείτε μια διαφορά ενός Φασματομέτρου Ατομικής Απορρόφησης με το αντίστοιχο Φασματοφωτόμετρο Μοριακής Απορρόφησης. Σημείωση: Υπάρχουν πάνω από μια
2. Φλόγα vs Φούρνος Γραφίτη
Σε ένα εργαστήριο χημικών αναλύσεων ο αναλυτής έχει στην διάθεσή του δύο φασματόμετρα ατομικής απορρόφησης, το ένα με φλόγα και το άλλο με φούρνο γραφίτη. Σε ένα δείγμα νερού απαιτείται προσδιορισμός Cu και Cr. Ποιον ή ποιούς τύπους οργάνου θα χρησιμοποιούσατε με βάση τα όρια νομoθεσίας για το Cu & το Cr; Δίνονται τα όρια με βάση το ΦΕΚ 892/11.07.2001  τεύχος Β: Ανώτατη επιτρεπτή παράμετρος για το Cu 2 mg/L και για το Cr 50 μg/L
3. Διόρθωση υποβάθρου
Από τις παρακάτω στήλες να αντιστοιχίσετε την μέθοδο διόρθωσης υποβάθρου με την αντίστοιχη ιδιότητα που χρησιμοποιείται για την διόρθωση και βρείτε ποια μέθοδος διόρθωσης υποβάθρου ΔΕΝ ανήκει στην ατομική απορρόφηση.

	Μεθοδοι Διόρθωσης
	
	Ιδιότητα

	a) Δύο γραμμών
	
	i. Μαγνητικό πεδίο

	b) Φαινόμενο Zeeman
	
	ii. Απορρόφηση

	c) Κυψελίδα συγκρούσεων (Collision Cell)
	
	iii. Αυτοαπορρόφηση

	d) Smith- Hieftje
	
	


Μέρος Β
(Βελτιστοποίηση Θερμοκρασιών, Πρόγραμμα θερμοκρασιών φούρνου γραφίτη, χρήση χημικών τροποποιητών)
1. Βελτιστοποίηση Θερμοκρασιών
Στα παρακάτω σχήματα παρατίθονται τα διαγράμματα πυρόλυσης και ατομοποίησης του Β & του Cr. Τι παρατηρείτε στα διαγράμματα των δύο στοιχείων, ποιες θερμοκρασίες πυρόλυσης και ατομοποίησης πρέπει να επιλεχθούν, ποιο πλεονέκτημα δίνει η ύπαρξη του plateau σε κάποιο διάγραμμα ατομοποίησης ή πυρόλυσης? 
[image: image2.emf]Διάγραμμα Ατομοποίησης- Πυρόλυσης

B

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0 1000 2000 3000

T (

o

C)

Abs

Τ πυρόλυσης

T ατομοποίησης


[image: image3.emf]Διάγραμμα Ατομοποίησης- Πυρόλυσης

Cr

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0 1000 2000 3000

Τ (

ο

C)

Abs

Τ πυρόλυσης

T ατομοποίησης


2. Πρόγραμμα Φούρνου
Στο παρακάτω πρόγραμμα φούρνου γραφίτη, να ονοματίσετε τα στάδια του θερμοκρασιακού προγράμματος του φούρνου και να βρείτε τα λάθη που υπάρχουν.

	Στάδιο
	Τ (°C)
	Χρόνος ανόδου     (sec)
	Χρόνος παραμονής (sec)
	Ροή αργού



	1
	130
	1
	5
	250

	2
	110
	15
	25
	250

	3
	300
	10
	20
	0

	4
	1800
	5
	5
	250

	5
	3000
	10
	10
	250


3. Χημικοί τροποποιητές
Αντιστοιχίστε τους παρακάτω τροποποιητές με τον πιθανό τρόπο δράσης τους

	Χημικός τροποποιητής
	Ιδιότητα

	Pd
	Σχηματίζει οργανομεταλλικές ενώσεις

	Mg
	Σχηματίζει ισχυρά καρβίδια

	Κιτρικό οξύ
	Αντιδρά με το οξυγόνο αντιμετωπίζοντας τα οξείδια

	Zr
	Δημιουργεί κράματα 


Μέρος Γ
(ποσοτικοποίηση, μέτρηση, χημειομετρία)

1. Χαρακτηριστική Μάζα 
Κριτήριο ευαισθησίας στην φασματομετρία ατομικής απορρόφησης σε φούρνο γραφίτη αποτελεί η χαρακτηριστική μάζα που παρέχεται από την εξίσωση:

m0 = 0,0044×Vδείγμ / b
όπου b η κλίση της καμπύλης αναφοράς. 


Vδείγμ ο όγκος του δείγματος στο γραφίτη (σε μL)


0,0044:  1% της απορρόφησης

Πως προκύπτει το 0,0044; Τι μονάδες έχει η χαρακτηριστική μάζα;

Πρότυπο διάλυμα χρωμίου 10 μg/L δίνει εμβαδό απορρόφησης 0,1200.  

Υπολογίστε την χαρακτηριστική μάζα. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Προσδιορισμός  Cd σε μυϊκό ιστό ψαριού.

(βελτιστοποίηση θερμοκρασιών, ποσοτικοποίηση & μέτρηση)

1. Βελτιστοποίηση θερμοκρασιών

Διάγραμμα πυρόλυσης & ατομοποίησης

	Τπυρόλυσης
 (°C) Cd
	Εμβαδόν Κορυφής
	Τατομοποίησης

 (°C) Cd 
	Εμβαδόν Κορυφής

	500
	0,2313
	1300
	0,2373

	600
	0,2234
	1400
	0,2245

	700
	0,1183
	1500
	0,2229

	
	
	1600
	0,2019

	
	
	1700
	0,1988

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


· Να κατασκευαστούν οι καμπύλες πυρόλυσης και ατομοποίησης σε ένα διάγραμμα 

2. Καμπύλη Αναφοράς – Μέτρηση δείγματος

· Να κατασκευαστεί η καμπύλη αναφοράς (να δοθεί η εξίσωση παλινδρόμησης με όλες τις σχετικές πληφορίες και να αξιολογηθεί) με υδατικά πρότυπα διαλύματα για το Cd. 
	C (μg/L)
Cd
	Εμβαδόν κορυφής

	0.5
	0.0195

	1.0
	0.0326

	2.5
	0.0930

	5.0
	0.1894

	
	


Να βρεθεί η συγκέντρωση του Πιστοποιημένου Υλικού Αναφορά (CRM) και να αξιολογηθεί το αποτέλεσμα ως προς την πιστοποιημένη τιμή. Από το πιστοποιητικό του προμηθευτή η συγκέντρωση του υλικού αναφοράς σε Cd  είναι (3,98 ± 0,36) μg/L.
Cd : Α δείγματος = 0,1515      →      C = ..................................  μg/L
· Να κατασκευαστεί η καμπύλη αναφοράς με πρότυπα προσαρμοσμένα στη μήτρα του δείγματος για το Cd από τα παρακάτω δεδομένα. Να βρεθούν οι συγκεντρώσεις τους σε δείγμα ιχθύος και με τους δύο τρόπους ποσοτικοποίησης. Γνωρίζετε ότι ζυγίστηκαν 0,5 g ιχθύος, προστέθηκαν 5 mL π.ΗΝΟ3 και μετά τη χώνευση το διάλυμα αραιώθηκε στα 20 mL
	C (μg/L)
Cd
	Εμβαδόν κορυφής

	0
	0.0006

	0,5
	0.0191

	1,0
	0.0435

	2,5
	0.1293

	5,0
	0.2623


Καμπύλη εξωτερικών προτύπων σε διαλύτη
Cd : Α δείγματος = 0.067      →      C = ..................................  μg/kg
Καμπύλη εξωτερικών προτύπων προσαρμοσμένων στη μήτρα
Cd : Α δείγματος = 0.067       →      C = ..................................  μg/kg
Να γίνει σύγκριση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν με τις δύο καμπύλες αναφοράς.
2

