## Slide 1
Βασικές γνώσεις φυσικής
Ακτινοπροστασία
Συμβατικές και CZT κάμερες.
Ραδιοφάρμακα
Ε. Καραθάνος, Πυρηνικός Ιατρός

## Slide 2
Βασικές γνώσεις φυσικής

## Slide 3
Ταχύτητα φωτός ( c )
Μήκος κύματος ( λ )
Συχνότητα ( ν )
Εκπομπή ενέργειας στο χώρο με τη μορφή κυμάτων (κάθετων μεταξύ τους)
Ακτινοβολία

## Slide 4: Ακτίνες Χ Παράγονται (συνήθως) από μετακινήσεις ηλεκτρονίων. Χρησιμοποιούνται στην ακτινολογία Παρέχουν ανατομική κυρίως πληροφορία
Ακτίνες γ
Παράγονται από διασπάσεις του πυρήνα. Χρησιμοποιούνται στην Πυρηνική Ιατρική Παρέχουν λειτουργική κυρίως πληροφορία

## Slide 5
μαζικός αριθμός Α
(Πρωτόνια + Νετρόνια)
ατομικός αριθμός Ζ :
(Αριθμός πρωτονίων)
αριθμός των νετρονίων Ν
Ισότοπα : στοιχεία με τον ίδιο ατομικό αριθμό Ζ (δηλ τον ίδιο αριθμό πρωτονίων). Ίδιες χημικές αλλά διαφορετικές φυσικές ιδιότητες.
Ισότονα: ίδιο αριθμό νετρονίων Ν
Ισοβαρή: ίδιο μαζικό αριθμό Α

## Slide 6
Η διαδικασία αυτή ονομάζεται ραδιενεργός διάσπαση
Μονάδα μέτρησης Ραδιενέργειας:
1Bq = 1 διάσπαση / sec,
1 mCi = 0,037 MBq
Η σταθερότητα ενός πυρήνα εξαρτάται από τον λόγο: πρωτονίων Ζ / νετρονίων Ν

## Slide 7: Ο νόμος που περιγράφει την πιθανότητα διάσπασης ενός πυρήνα: Νόμος της εκθετικής απομείωσης
Nt = N0 e-λt
Nt = N0 e –ln2 t / t1/2
Νt : ο αριθμός των μη διασπασθέντων πυρήνων σε χρόνο t
Ν0 : ο αριθμός των μη διασπασθέντων πυρήνων σε χρόνο μηδέν
λ : η σταθερά διάσπασης (= ln2/ t1/2 = 0,693/ t1/2 ) που ουσιαστικά εκφράζει την τμηματική απώλεια προϊόντος του χρόνου
t1/2 : ο χρόνος ημίσειας ζωής ή χρόνος υποδιπλασιασμού ο οποίος είναι χαρακτηριστικός για κάθε ισότοπο και εκφράζει το χρόνο κατά τον οποίο ο αριθμός των ραδιενεργών πυρήνων μειώνεται στο μισό
Half time =8,1days

## Slide 8: Χρόνοι υποδιπλασιασμού
Φυσικοί Χρόνοι ημίσειας ζωής διαφόρων Διαγνωστικών Ραδιοϊσοτόπων | 
SPECT | PET
99mTc 6h, | 18F 109.7m
123I 13.3h, | 82Rb 1.2m
111In 2.8d, | 11C 20.3m
201Tl 74h | 13N 9.9m

## Slide 9
Τρόποι ραδιενεργού διάσπασης

## Slide 10
Όταν ένας πυρήνας διασπάται με β(-) διάσπαση, ο θυγατρικός πυρήνας συχνά παραμένει σε διεγερμένη κατάσταση με άμεση εκπομπή γ ακτινοβολίας
O πυρήνας αυτός που παραμένει σε διεγερμένη κατάσταση για κάποιο διάστημα, θεωρείται ξεχωριστός πυρήνας και αυτή η κατάσταση ονομάζεται μετασταθερή κατάσταση (metastable state) και συμβολίζεται με το m - 99mTc
Στη συνέχεια μεταπίπτει στον θυγατρικό πυρήνα εκπέμποντας ΜΟΝΟ γ ακτινοβολία (ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ: μειωμένη ακτινοβόληση τού ασθενούς)
Ισομερική μετάβαση (isomeric transition)

## Slide 11
Σωματίδια α (Πυρήνας Ηλίου που αποτελείται από 2 πρωτόνια και 2 νετρόνια )
Χάνουν ενέργεια μέσω ιονισμών
«Βαρειά» σωματίδια με μικρή διείσδυση στην ύλη.
Σωματίδια β : προκαλούν ιονισμό αλλά και απελευθέρωση Χ ακτινοβολίας.
Ακτίνες Χ, Ακτίνες γ (φωτόνια): προκαλούν ιονισμό αλλά και απελευθέρωση Χ ακτινοβολίας.
Σωματιδιακή
ακτινοβολία
Ηλεκτρομαγνητική
ακτινοβολία
Στην ιατρική απεικόνιση μας ενδιαφέρει μόνο η Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία
Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο
Φαινόμενο Compton
Δίδυμη γένεση
Επίδραση ακτινοβολίας με την ύλη: σωματιδιακή / ηλεκτρομαγνητική

## Slide 12: 3 Τρόποι αλληλεπίδρασης της ηλεκτρομαγνητικής γ ακτινοβολίας (δηλ. του φωτός )με την ύλη :
Η δίδυμη γένεση παρατηρείται στις υψηλές ενέργειες (>1,02MeV) . Στο φαινόμενο αυτό βασίζεται η λειτουργία της PET κάμερας
Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο παρατηρείται στις χαμηλές ενέργειες (<0,3ΜeV): Αλληλοεπίδραση με
e - ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ στιβάδας, και πλήρη απορρόφηση της ενέργειας του προσπίπτοντος φωτονίου.
Στο φαινόμενο αυτό βασίζεται η λειτουργία της (γ) SPECT κάμερας
Το φαινόμενο Compton παρατηρείται στις μεσαίες ενέργειες (από 0,3-1,02ΜeV): Αλληλοεπίδραση με e- ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ
στιβάδας, μερική απορρόφηση της ενέργειας και σκέδαση του προσπίπτοντος φωτονίου

## Slide 13
Ακτινοπροστασία

## Slide 14: Γιατί υπάρχει ανάγκη ακτινοπροστασίας;
Διότι η ακτινοβολία επιδρά στα βιολογικά συστήματα με 3 τρόπους:
Με φυσικό τρόπο (άμεσο): με ιονισμούς και διεγέρσεις. Τα αποτελέσματα εξαρτώνται από το LET της ακτινοβολίας.
Με χημικό τρόπο (έμμεσο): δηλ. με ρήξη χημικών δεσμών και απελευθέρωση ελευθέρων ριζών που προκαλούν βλάβη στο DNA.
Με βιολογικό τρόπο επηρεάζοντας ενζυμικούς μηχανισμούς επιδιόρθωσης του DNA, δημιουργώντας διμερή θυμίνης.

## Slide 15: 3 τρόποι ακτινοπροστασίας

## Slide 16: Nόμος του αντιστρόφου τετραγώνου Air kerma rate (Kinetic Energy Released per unit Mass) ΓA / r2 (ο συντελεστής Γ εκφράζει το ρυθμό έκθεσης από ακτινοβολία Χ ή γ πάνω από μια ελάχιστη τιμή ενέργειας. Για παράδειγμα Γ20 σημαίνει ότι ο ρυθμός έκθεσης είναι σταθερός για όλα τα φωτόνια με ενέργειες πάνω από 20keV. Ο συντελεστής Γ εκφράζεται σε roentgens/ώρα που προέρχονται από μια πηγή 1mCi που βρίσκεται σε απόσταση 1cm. Μονάδες μέτρησης: R*cm2/mCi )
Ακτινοπροστασία: Απόσταση από την πηγή

## Slide 17: Εξασθένηση ακτινοβολίας όταν διέρχεται μέσα από την ύλη
Ix = Io e-μx
μ: γραμμικός συντελεστής εξασθένησης
(linear attenuation coefficient) (σε cm-1)
Ακτινοπροστασία: Θωράκιση έναντι της πηγής

## Slide 18: As Low As Reasonable Achievable

## Slide 20
D = απρροφoύμενη δόση
W = συντελεστής στάθμισης για την
σχετική βιολογική αποτελεσματικότητα της ακτινοβολίας (RBE)
Ισοδύναμη δόση (equivalent dose): η δόση που λαμβάνει υπ’ όψη της τη σχετική βιολογική βλάβη που προκαλείται σε ένα ιστό από διάφορα είδη ακτινοβολίας.
Απορροφούμενη δόση: ενέργεια που εναποτίθεται ανά μονάδα μάζας ενός υλικού
1Gray(Gy)= 1joule/ kgr.
1 rad = 0,01joule/kgr =0,01Gy
Ραδιενέργεια: 1Bq = 1 διάσπαση / sec,
1 mCi = 0,037 MBq
1Sv = 1Gy x συντελεστής στάθμισης (=1) 1rem = 0,01Sv

## Slide 22
Συμβατικές και CZT γ κάμερες

## Slide 23
Κατευθυντήρας (collimator)
Σπινθηριστής ή ανιχνευτής (scintillator detector)
Φωτοπολλαπλασιαστές
αναλογικές ή ψηφιακές ηλεκτρονικές συσκευές (προ – ενισχυτής, αναλυτής ύψους παλμών, ρυθμόμετρο, χρονόμετρο)
γ- κάμερα (Anger)

## Slide 24
Κατευθυντήρας (collimator)
Ο κατευθυντήρας είναι μια μολύβδινη κυλινδρική συσκευή σε σχήμα δίσκου που φέρει οπές και ο ρόλος του είναι διπλός:
αφ` ενός μεν να επιτρέπει την διέλευση μόνο εκείνων των ακτίνων από τον ασθενή που προσπίπτουν κάθετα σε αυτόν (ούτως ώστε να αντιστοιχούν στην περιοχή προέλευσης του σώματος που μελετάμε)
αφ` ετέρου δε να απορροφά τα σκεδαζόμενα φωτόνια Compton από το σώμα του ασθενούς που δε μας παρέχουν καμία διαγνωστική πληροφορία.

## Slide 25
Παράμετρος που αυξάνει | Χωρική διακριτική ικανότητα (Rc σε cm) | Ευαισθησία (Sg σε cps/ Mbq)
Διάμετρος οπών (d) | Ελαττώνεται | Αυξάνει
Αριθμός οπών | Ελαττώνεται | Αυξάνει
Μήκος οπών (L) | Αυξάνει | Ελαττώνεται
Πάχος διαφραγμάτων (t) | Αυξάνει | Ελαττώνεται
Απόσταση αντικειμένου – κατευθυντήρα(z) | Ελαττώνεται | Δεν μεταβάλλεται
Γενικά ισχύει ο εξής κανόνας: όταν η χωρική διακριτική ικανότητα βελτιώνεται η ευαισθησία υποβαθμίζεται και το αντίθετο.
Δύο βασικά χαρακτηριστικά collimators: 1)Χωρική διακριτική ικανότητα 2) ευαισθησία

## Slide 26: Κρύσταλλος NaI(Tl) που μέσω του φωτοηλεκτρικού φαινομένου παράγει ορατό φως από την γ ακτινοβολία που εκπέμπει ο ασθενής.
Χαρακτηριστικά:
πάχος 6-12mm / Διάμετρος: 30-50cm.
Ενεργειακή διακριτική ικανότητα: 10-12% στα 150keV.
Σπινθηριστής (scintillator)
Μικρό πάχος: Υπέρ της διακριτικής ικανότητας, αλλά σε βάρος της ευαισθησίας.
(ελαττώνοντας το πάχος από 12,5mm στα 9,6mm ή ακόμα και στα 6,3mm βελτιώνουμε τη διακριτική του ικανότητα κατά 1mm FWHM για ενέργειες στα 140keV με μια παράλληλη μείωση της ευαισθησίας του κατά 15%).

## Slide 27
Φωτοπολλαπλασιαστής (photomutiplier)
Σωλήνας που αποτελείται κύκλωμα (κάθοδος / άνοδος ) μεταξύ των οποίων φέρονται ηλεκτρόδια (δύνοδοι) ΔV
Σε κάθε δύνοδο ο πολλαπλασιασμός των e- εξαρτάται από τη ΔV μεταξύ αυτής και της προηγούμενης δυνόδου.
Κάθε γ- κάμερα αποτελείται από 37 έως >71 φωτοπολλαπλασιαστές τοποθετημένοι σε εξαγωνικό σχήμα πάνω από τον κρύσταλλο. Το σχήμα αυτό κατανομής θεωρείται το καλύτερο.
Ο ρόλος του: να παράγει περισσότερο φως από αυτό που δέχεται (όταν ένα φωτόνιο από τον κρύσταλλο πέσει πάνω στη φωτοκάθοδο, τότε λόγω φωτοηλεκτρικού φαινομένου απελευθερώνεται ένα ηλεκτρόνιο, το οποίο λόγω διαφοράς δυναμικού μεταξύ φωτοκαθόδου και 1ης δυνόδου επιταχύνεται προς αυτήν).

## Slide 28
4 γραμμικοί ενισχυτές: (ενίσχυση αρχικού σήματος κατά 100φορές περίπου) συντεταγμένες και ένταση
Το σημείο απορρόφησης της ακτίνας γ κατά μήκος του άξονα x του κρυστάλλου
Το σημείο απορρόφησης της ακτίνας γ κατά μήκος του άξονα y του κρυστάλλου
Το ποσό της ενέργειας που εναποτέθηκε στον κρύσταλλο κατά την απορρόφηση της ακτίνας γ.(Παράμετρος z)
Η πληροφορία του σημείου απορρόφησης της ακτίνας γ (x, y) χρησιμεύει για την τοποθέτηση μιας κουκίδας φωτός στην οθόνη της γ- κάμερας, μέσω του καθοδικού σωλήνα.
Η πληροφορία του ποσού της ενέργειας (Z) της ακτίνας γ που απορροφήθηκε από τον καθορίζει τη φωτεινότητα της.
Ηλεκτρονικό κύκλωμα: (γραμμικοί ενισχυτές + αναλυτής ύψους παλμών)

## Slide 29
Γιατί; → Για να αποκλείσουμε ένα % από τα φωτόνια σκέδασης Compton (που δεν μας παρέχουν καμιά πληροφορία), →μειώνουν διακριτική ικανότητα
Το όριο αυτό καθορίζεται με βάση την ενεργειακή διακριτική ικανότητα της γ κάμερας για το ισότοπο που χορηγούμε: πχ για το 99mTc η ενεργειακή διακριτική ικανότητα είναι περίπου 10% του FWHM και έτσι διαλέγουμε ένα ενεργειακό παράθυρο 20% (10% εκατέρωθεν της φωτοκορυφής).
Αναλυτής ύψους παλμών (pulse height analyzer):
Με τον τρόπο αυτό μόνο το 40% των σκεδαζόμενων φωτονίων συμμετέχουν στην τελική εικόνα.
Παράγει ένα σήμα στην έξοδο μόνο αν η ενεργειακή παράμετρος z, (δηλ η ενέργεια της γ ακτινοβολίας) κυμαίνεται μεταξύ ενός κατώτερου κι ενός ανώτατου ορίου που εμείς έχουμε καθορίσει. Η περιοχή αυτή ονομάζεται ενεργειακό παράθυρο (energy window).

## Slide 31
Διπλάσιο Κόστος για καρδιο-αγγειακές παθήσεις
Αυξανόμενο κόστος ιατρικής απεικόνισης 6% / έτος
Ενώ θεωρητικά μπορεί να περιοριστεί το κόστος της συνολικής διαδικασίας μελέτης, ο χρόνος λήψης (με τις συμβατικές κάμερες) δεν μπορεί να περιοριστεί (λόγω της δομής της γ camera: κατευθυντήρας παραλλήλων οπών, περιορισμένη χωρική και ενεργειακή διακριτική ικανότητα)
γ camera: η «κανονικοποίηση» (normalization) των εικόνων: δηλ. η βαθμονόμηση της φωτεινότητας ως προς το πιο λαμπρό σημείο. Επικίνδυνο σε καταστάσεις balanced ischemia

## Slide 32
Σε αντίθεση με τον παραδοσιακό pinhole collimator που μεγεθύνει το είδωλο,
Αυξημένη ανάλυση και ευαισθησία (4-10 φορές) > συμβατική γ camera
Μικρότερος συνολικός χρόνος εξέτασης (2-3min) – (15-30min συμβατική γ camera)
Χαμηλότερη δόση άρα και ακτινοβολία στον ασθενή (effective dose <1mSv)
CZT camera:
Αντί για ανιχνευτές: NaI (TL) → pixelated Cadmium Zinc Telluride (CZT) στον οποίο καταλήγουν τοξοειδώς πολλαπλοί pinhole collimators (κατευθυντήρες) για μέγιστη απεικονιστική ευαισθησία
Έχουν πολύ μικρότερο βάρος (Αφού δεν έχουν τους ογκώδεις σωλήνες των φωτοπολλπαλασιαστών ~ 240kgr)
Πλεονεκτήματα CZT
Δυνατότητα δυναμικής λήψης → μέτρηση στεφανιαίας αιματικής ροής
CZT: σμίκρυνση, χωρίς να επηρεάζεται η εικόνα γιατί το μικρό μέγεθος των pixels (2.46×2.46) και η συνολική εσωτερική (intrinsic) διακριτική ικανότητα το επιτρέπουν

## Slide 34
Ραδιοφάρμακα

## Slide 35
Ραδιοφάρμακα
Ισότοπα ή /και ισότοπα ενωμένα με μια ψυχρή ουσία (linker or/binding molecule)
μέσω κάποιων ιδιοτήτων (λιπόφιλα, ένωση με υποδοχείς κυτταρικής μεβράνης κλπ) κατακρατούνται σε όργανα – στόχους, απ’ όπου και «εκπέμπουν φως»
Ραδιοφάρμακα στην Πυρηνική Καρδιολογία:
Απεικόνιση μυοκαρδιακής αιμάτωσης
Ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία
Μελέτη αδρενεργικής νεύρωσης τού μυοκαρδίου
Να παράγει ηλεκτρομαγνητική μονοεργειακή ακτινοβολία μεταξύ 80-300 keV
Απουσία ταυτόχρονης σωματιδιακής ακτινοβολίας (α, β-)
Μικρό χρόνο ημιζωής (μερικές ώρες)
Ευρεία διαθεσιμότητα/ Χαμηλό κόστος
Εύκολη μέθοδος επισήμανσης
Υψηλή ραδιονουκλιδική και ραδιοχημική καθαρότητα
Να παράγεται σε κατάλληλους χώρους και να είναι ελεύθερο πυρετογόνων και μικροβίων
Ιδιότητες Ιδανικού απεικονιστικού ρ/φ

## Slide 36
Η πρόσληψη από το μυοκάρδιο γίνεται μέσω της K/Na/ATPάσης αντλίας. ~ το 3% του ενδοκυττάριου Κ+ ανταλλάσσεται με το εξωκυττάριο 201Tl σε κάθε καρδιακή συστολή υπό αερόβιες συνθήκες, (ενώ σε αναερόβιες συνθήκες το 201Tl δεν εισέρχεται καθόλου μέσα στο κύτταρο).
201Tl: μονοσθενές κατιόν με t1/2 = 74h (~ 3d)
Κύρια εκπεμπόμενη ενέργεια: Χ στα 75keV (93%), ενώ εκπέμπει και δύο γ ακτινοβολίες, τη μία στα 167 keV και την άλλη στα 135 keV.
Φαρμακοκινιτική (εξαρτάται από 4 παράγοντες):
Τη στεφανιαία αιματική ροή προς το μυοκάρδιο
τη συγκέντρωση του στο αίμα
την ικανότητα απόσπασης του από τα βιώσιμα κύτταρα
την ακεραιότητα της κυτταρικής μεμβράνης.
Υπό φυσιολογική αιμάτωση ~ το 85% του 201Tl αποσπάται από τα μυοκαρδιακά κύτταρα στη πρώτη δίοδο. (Σε 1min το 90% αυτού έχει καθηλωθεί στο φυσιολογικό μυοκάρδιο).
Μετά από την αρχική πρόσληψη στην κόπωση τα ιόντα 201Tl συνεχίζουν να συσσωρεύονται σε περιοχές που είχαν προσλάβει μικρότερη ποσότητα σχετικά με την αιματική ροή.
Αντίθετα οι περιοχές με υψηλότερη πρόσληψη παρουσιάζουν ταχύτερη έκπλυση (washout) σε σχέση με τη συγκέντρωση του στο αίμα. (Ένα σημαντικό ποσό εξέρχεται στο αίμα προέρχεται από ιστούς άσχετους με το μυοκάρδιο και φθάνει σε αυτό για να αποσπασθεί).
Ιόντα 201Tl υφίστανται μια συνεχή ανταλλαγή μεταξύ ενδοκυττάριου και εξωκυττάριου χώρου κάτι που οδηγεί στο φαινόμενο που αποκαλούμε επανακατανομή
Η ισορροπία μεταξύ ενδοκυττάριου και διάμεσου διαμερίσματος αποκαθίσταται μετά από 3-4h (έως 24h)
Ο χρόνος πλήρους επανακατανομής σχετίζεται:
α) με τη βαρύτητα της στένωσης του αγγείου
β) με την αιματική συγκέντρωση του 201Tl
Λόγω επανακατανομής: ΓΡΗΓΟΡΑ (εντός 5min) η απεικόνιση της κόπωσης , ΑΡΓΑ (>3h) η απεικόνιση της ηρεμίας

## Slide 37: Παράγωγα 99mTc t1/2 = 6h 99mTc – Sestamibi: μονοσθενές κατιόν που αποτελείται από ένα πυρήνα τεχνητίου γύρω από τον οποίο φέρονται 6 λιπόφιλες ισονιτριλικές ομάδες. Το θετικό του φορτίο ευθύνεται για τις υδρόφιλες ιδιότητες του, ενώ οι ισονιτριλικές ομάδες το κάνουν λιπόφιλο, κάτι που ευνοεί την είσοδο του μέσα στα κύτταρα.
Φαρμακοκινιτική :
Τη στεφανιαία αιματική ροή προς το μυοκάρδιο
Την ηλεκτροχημική βαθμίδωση μεταξύ των 2 επιφανειών της κυτταρικής μεμβράνης και της μεμβράνης των μιτοχονδρίων όπου και παγιδεύεται (έκπλυση < 10% μετά από 4 h – πολύ μικρή επανακατανομή. Μετά από 3 ώρες έχει απομακρυνθεί μόνο το 27% από τη καρδιά ) («παγωμένες εικόνες»).
Το ενδοκυττάριο pH
Την κυτταρική βιωσιμότητα
Καθαίρεται γρήγορα από το αίμα κι από το ήπαρ και συγκεντρώνεται στη χοληδόχο κύστη. Η αρχική υψηλή πρόσληψη από το ήπαρ δεν επιτρέπει την ευκρινή απεικόνιση του κατώτερου καρδιακού τοιχώματος και πρέπει να περάσουν 30΄-60΄μετά από την ένεση για να έχουμε καθαρή εικόνα. Μετά από κόπωση η κάθαρση είναι πιο γρήγορη και η καταγραφή μπορεί να ξεκινήσει 15΄μετά από την ένεση.
Σε σχέση με το 201Tl: μικρότερη τριχοειδική αλλά μεγαλύτερη κυτταρική διαπερατότητα και όγκο κατανομής κάτι που οδηγεί σε μεγαλύτερη κατακράτηση.

## Slide 38: Παράγωγα 99mTc t1/2 = 6h 99mTc – Tetrofosmin: λιπόφιλο φωσφωνικό διοξι- κατιόν.
Φαρμακοκινιτική :
Εμφανίζει υψηλή μυοκαρδιακή πρόσληψη (95% καθήλωση στο μυοκάρδιο μέσα σε 5 min) και κατακράτηση που εξαρτάται από:
τη στεφανιαία αιματική ροή και
τη κυτταρική ακεραιότητα (βιωσιμότητα) των μυοκαρδιακών κυττάρων και
τα ενεργειακά δυναμικά της μεμβράνης.
Από τη στιγμή που εισέλθει στα μυοκαρδιακά κύτταρα η μέγιστη συγκέντρωση εμφανίζεται στα μιτοχόνδρια και μετά στο κυτταρόπλασμα.
Εμφανίζει ταχύτατη κάθαρση από εξωκαρδιακούς ιστούς (ιδιαίτερα το ήπαρ).
Παρουσιάζει πολύ μικρή έκπλυση (washout) από τα κύτταρα προϊόντος του χρόνου και δεν εμφανίζει το φαινόμενο της επανακατανομής.

## Slide 39
Χαρακτηριστικά | 201Tl | 99mTc
Τρόπος παραγωγής | κύκλοτρο | Γεννήτρια μολυβδαινίου
Διαθεσιμότητα | Κατόπιν παραγγελίας | Άμεσα
Χρόνος ημιζωής | 73 ώρες | 6 ώρες
Ενέργεια κύριας ακτινοβολίας | Χ στα 75 keV | γ στα140keV
Σκέδαση | Μεγαλύτερη για το 201Tl | Μεγαλύτερη για το 201Tl
Ιστική απορρόφηση | Μεγαλύτερη για το 201Tl | Μεγαλύτερη για το 201Tl
Ακτινική επιβάρυνση | 0,85 rem/mCi | 0,025-0,04 rem/mCi
δόση | 3-5mCi | 10-30mCi
Ποιότητα απεικόνισης | Καλύτερη για το 99mTc | Καλύτερη για το 99mTc
Τα παράγωγα του τεχνητίου (Sestamibi και Tetrofosmin), παρουσιάζουν τα εξής πλεονεκτήματα:
έχουν καλύτερη ενέργεια φωτονίων
έχουν μικρό χρόνο ημίσειας ζωής (6ώρες)
παρουσιάζουν μικρότερη ακτινική επιβάρυνση για τον ασθενή
παρέχουν τη δυνατότητα λειτουργικής εκτίμησης (με πρώτη δίοδο και gated-SPECT απεικόνιση)
μπορούν να χορηγηθούν μακριά από το εργαστήριο (πχ σε επείγοντα ιατρεία πόνου)
είναι πιο εύκολα διαθέσιμα
Το 201Tlσε σχέση με τα παράγωγα του τεχνητίου (Sestamibi και Tetrofosmin), πλεονεκτεί:
Στην ανάδειξη σχετικά μεγαλύτερης παθολογικής πρόσληψης από τους πνεύμονες (άρα στη καλύτερη εκτίμηση της δυσλειτουργίας της LV).
Στη μελέτη βιωσιμότητας

## Slide 40
123I-MIBG: για μελέτη αδρενεργικής νεύρωσης
Το MIBG (metaiodobenzylguanidine): ανάλογο guanetidine, με εκλεκτική δράση στα συμπαθητικά νεύρα
Παρόμοια χημική δομή με τον νοραδρεναλίνη και ίδιο μηχανισμό πρόσληψης και αποθήκευσης στις απολήξεις των συμπαθητικών νεύρων
Σε αντίθεση με την νοραδρεναλίνη δεν υφίσταται περαιτέρω μεταβολισμό (μέσω ενζυμικών διασπάσεων), οπότε καθηλώνεται στις νευρικές απολήξεις – απ όπου και ακτινοβολεί.
99mTc-PYP: Επισήμανση ερυθρών αιμοσφαιρίων για Ραδιοϊσοτοπική Κοιλιογραφία (EF)