## Slide 1: Αβεβαιότητα δειγματοληψίας
Αριάδνη Αργυράκη
Καθηγήτρια Γεωχημείας
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ

## Slide 2: Περιεχόμενα
Εισαγωγή- αβεβαιότητα δειγματοληψίας και ISO-17025:2017
Δειγματοληψία στη διαδικασία της μέτρησης- πηγές αβεβαιότητας δειγματοληψίας
Οδηγός EURACHEM-CITAC Μέθοδοι εκτίμησης αβεβαιότητας δειγματοληψίας
1. Bottom-up (Μοντέλο συνδυασμένης αβεβαιότητας)
2. Top-down (Εμπειρικές μέθοδοι)
Τρόπος έκφρασης αποτελεσμάτων εκτίμησης αβεβαιότητας δειγματοληψίας
Παραδείγματα εφαρμογής εμπειρικών μεθόδων εκτίμησης αβεβαιότητας δειγματοληψίας – έρευνα ρυπασμένου εδάφους

## Slide 3: Δειγματοληψία- Αβεβαιότητα δειγματοληψίας στο ISO 17025:2017
Προσθήκη ορισμού «εργαστηρίου»
Αναφορά στη δειγματοληψία ως διακριτή δραστηριότητα του «εργαστηρίου»
Το «εργαστήριο» μπορεί να λαμβάνει διαπίστευση για τη δραστηριότητα της δειγματοληψίας
Ειδική αναφορά στη δειγματοληψία (παρ. 7.3) με προδιαγραφές των απαιτήσεων για τις δραστηριότητες (π.χ. σχέδιο και μέθοδος που εφαρμόστηκε) και τις εκθέσεις δειγματοληψίας
Απαίτηση να λαμβάνεται υπόψη η αβεβαιότητα δειγματοληψίας κατά την αποτίμηση της συνολικής αβεβαιότητας μέτρησης (παρ.7.6)
Εάν το εργαστήριο δεν έχει την ευθύνη της δειγματοληψίας-> η έκθεση αναφέρει ότι τα αποτελέσματα ισχύουν για το δείγμα ως ελήφθη.

## Slide 4: Οδηγοί εφαρμογής μεθόδων εκτίμησης αβεβαιότητας δειγματοληψίας
Ramsey M.H., Ellison S. L. R., and Rostron P.(eds.) (2019) Eurachem/EUROLAB/CITAC/Nordtest/AMC Guide: Measurement uncertainty arising from sampling: a guide to methods and approach, Second Edition, Eurachem. http://www.eurachem.org/index.php/publications/guides/musamp

## Slide 5
Review papers
Overview papers on development of new approaches/ concepts

## Slide 6: Βιβλιογραφικές αναφορές στον οδηγό της Eurachem UfS (1st edition)
Chart: 
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
 | 2 | 12 | 3 | 9 | 7 | 12 | 9 | 9 | 14 | 9 | 9 | 9 | 3
2007-2019: 153 citations
Source: Google Scholar
107 citing documents
accessed for this presentation

## Slide 7: Εκτίμηση αβεβαιότητας δειγματοληψίας ανά πεδίο εφαρμογής
Στοιχεία από 36 δημοσιευμένες εργασίες την περίοδο 2007-2019
Φυσικά υλικά – με υψηλή ετερογένεια δειγματοληπτικών στόχων/ απαιτείται υπαίθρια δειγματοληψία

## Slide 8
Δειγματοληψία στη διαδικασία της μέτρησης
EURACHEM-CITAC Guide 2019
O «πελάτης» συχνά θεωρεί ότι το αποτέλεσμα της ανάλυσης
x ± U αφορά τον δειγματοληπτικό στόχο και όχι μόνο το εργαστηριακό δείγμα

## Slide 9: Αντικείμενα μέτρησης εκτός εργαστηρίου
Μη ελεγχόμενες συνθήκες περιβάλλοντος όπως στο εργαστήριο
Χωρικές και χρονικές μεταβολές ιδιοτήτων δειγματοληπτικού στόχου
Διαταραχή δειγματοληπτικού στόχου μέσω της διαδικασίας συλλογής δειγμάτων

## Slide 10: In-situ ετερογένεια = κύρια πηγή αβεβαιότητας δειγματοληψίας
Κατανομή αναλύτη στις φάσεις που τον φιλοξενούν-> In-situ ετερογένεια
Εξάρτηση από μήτρα υλικού
εξάρτηση από κλίμακα παρατήρησης
Συστατικό Α
Συστατικό Β
Δειγματοληπτικός Στόχος
Δυνητικό πρωτογενές δείγμα

## Slide 11: Κλίμακες παρατήρησης- πρωτόκολλα δειγματοληψίας- ορισμός δειγματοληπτικού στόχου
Analytical Methods Committee (2018) AMC Technical Brief No 84. Beam sampling: taking samples at the micro-scale, Analytical Methods, 10, 1100-1102
(φωτογραφίες από Michael Ramsey- https://segh.net/seghlive%3A-ecr
In situ μετρήσεις π.χ. p-XRF
Secondary Ion Mass Spectrometry (SIMS) on quartz, illustrating
5 µm beam scale
Λήψη υπαίθριου δείγματος με επακόλουθη εργαστηριακή προετοιμασία

## Slide 12: Μέθοδοι εκτίμησης αβεβαιότητας μέτρησης (συμπεριλαμβανομένης και της δειγματοληψίας)
Bottom-up (Μοντέλο συνδυασμένης αβεβαιότητας)
(modelling, theoretical, predictive)
- Συνδυασμός- άθροιση αβεβαιοτήτων όλων των παραγόντων που συμβάλουν στην αβεβαιότητα σε κάθε στάδιο της μέτρησης
Εφαρμογή κυρίως όταν το αντικείμενο της μέτρησης αφορά στερεά υλικά
2. Top-down (Εμπειρικές μέθοδοι)
(empirical, experimental, retrospective)
- Βασίζονται σε επαναληπτικές μετρήσεις (από ένα ή περισσότερα εργαστήρια)
Πιο ευρείας χρήσης- ανεξάρτητες του είδους του αντικειμένου μέτρησης (στερεά, υγρά, αέρια)
Οι δύο προσεγγίσεις μπορεί να χρησιμοποιούνται συνδυαστικά σε ένα σύστημα μέτρησης

## Slide 13: Εύρος χρήσης μεθόδων εκτίμησης αβεβαιότητας δειγματοληψίας στη βιβλιογραφία
Στοιχεία από 36 δημοσιευμένες εργασίες την περίοδο 2007-2019

## Slide 14: Παράδειγμα διαγράμματος αιτίας-αποτελέσματος («ψαροκόκκαλο»)- εφαρμογή bottom-up (1)
EURACHEM-CITAC Guide 2019

## Slide 15: Αθροιστική αβεβαιότητα- εφαρμογή bottom-up (2)

## Slide 16: Bottom-up σε κοκκώδη υλικά- θεωρία δειγματοληψίας Gy
EURACHEM-CITAC Guide 2019

## Slide 17: Top-down: Εμπειρικές μέθοδοι εκτίμησης αβεβαιότητας δειγματοληψίας
Μέθοδος | Εκτελεστές δειγ/ψίας | Πρωτόκολλα δειγ/ψίας
1. Διπλά δείγματα | 1 | 1
2. Πολλαπλά πρωτόκολλα | 1 | Πολλαπλά
3. Διαεργαστηριακή Μελέτη | Πολλαπλοί | 1
4. Σχήμα Δοκιμής Ικανότητας | Πολλαπλοί | Πολλαπλά
Αύξηση
κόστους

## Slide 18
Στατιστικό μοντέλο εμπειρικών μεθόδων
Για ένα δειγματοληπτικό στόχο
χ = μετρούμενη τιμή αναλύτη στον δειγματοληπτικό στόχο
Χ true = Αληθής τιμή αναλύτη στον δειγματοληπτικό στόχο
ε sampling + ε analytical = σφάλματα δειγματοληψίας και ανάλυσης
s2meas = s2sampling + s2analytical

## Slide 19: Για περισσότερους από έναν δειγματοληπτικούς στόχους
s2total = s2anal + s2samp + s2between-target
Συνολική διακύμανση:
Αβεβαιότητα μέτρησης:
% Διευρυμένη σχετική αβεβαιότητα σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95%:

## Slide 20: Διπλά δείγματα
Συλλογή με επανάληψη εφαρμογής του πρωτοκόλλου δειγματοληψίας ώστε να λαμβάνετε υπόψη:
  Η αμφισημία του πρωτοκόλλου
  Η ετερογένεια του δειγματοληπτικού στόχου σε μικρή κλίμακα (χωρική ή χρονική)
  Η συλλογή μπορεί να γίνεται από ένα άτομο με ένα πρωτόκολλο- αλλά μπορεί να εφαρμόζεται και από περισσότερους συλλέκτες παράλληλα -> δυνατότητα εκτίμησης της συμβολής μεταβλητότητας μεταξύ χρηστών στην αβεβαιότητα.
  Η υπολογιζόμενη αβεβαιότητα δεν εμπεριέχει bias δειγματοληψίας

## Slide 21
EURACHEM-CITAC Guide 2019
Υπολογισμός αβεβαιότητας με εφαρμογή παραμετρικής ανάλυσης μεταβλητότητας των τιμών (one-way ANOVA)
Σε περιπτώσεις εμφάνισης μικρού ποσοστού απόμακρων τιμών (<10%) εφαρμόζεται robust- ANOVA (RANOVA) δίνοντας μικρότερο βάρος επιρροής στις απόμακρες τιμές
Σε περιπτώσεις σχετικής αβεβαιότητας > 20% εφαρμόζεται ANOVA μετά από λογαρίθμιση των μετρήσεων.

## Slide 22
Μέθοδος διπλών δειγμάτων/ αναλύσεων (duplicate method)
Λήψη πρωτογενών διπλών δειγμάτων σε ένα ποσοστό των συνολικών δειγματοληπτικών στόχων (10%, αλλά όχι λιγότερα από 8)
Προετοιμασία εις διπλούν- ανάλυση εις διπλούν (balanced nested design)
Δειγματοληπτικός στόχος
(sampling target)
Πρωτογενές δείγμα (primary sample)
x 10
Διπλό δείγμα με εφαρμογή του πρωτοκόλλου δειγματοληψίας εις διπλούν με αλλαγή προσανατολισμού του σχεδίου δειγματοληψίας
Παράδειγμα A1 Οδηγού EURACHEM- CITAC 2019)
•

## Slide 23
Διπλό δείγμα υπαίθρου- παράδειγμα
Σκοπός: Εκτίμηση συγκέντρωσης νιτρικών στο μαρούλι
EU οριακή τιμή 4500 mg kg-1 ανά batch
Batch = τομέας θερμοκηπίου ~20,000 lettuces = δειγματοληπτικός στόχος
Πρωτόκολλο δειγματοληψίας: Λήψη10 μαρουλιών για παραγωγή σύνθετου δείγματος από κάθε τομέα θερμοκηπίου (~20,000 lettuces )

## Slide 24
Nitrate conc. in Duplicate Samples
S1A1
S1A2
S2A1
S2A2
3898
4139
4466
4693
3910
3993
4201
4126
5708
5903
4061
3782
5028
4754
5450
5416
4640
4401
4248
4191
5182
5023
4662
4839
3028
3224
3023
2901
3966
4283
4131
3788
Sample Target
A
B
C
D
E
F
G
H
Chart: Nitrate Concentration (mg kg-1)
| 3200 | 3600 | 4000 | 4400 | 4800 | 5200 | 5600 | 6000 | More
Frequency | 3 | 1 | 6 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0
Approximately Normal Distribution
With< 10% outliers
Had to be sure with so few observations
https://segh.net/seghlive%3A-ecr
Από: Michael Ramsey

## Slide 25
Nitrate conc. in Duplicate Samples
Most analytical duplicates agree < x0.1 (approx)
Sampling duplicates agree only < x0.2 (approx)
C = Outlying target? S2 outlying analysis?
Range of conc. between batches x1.6 (approx)
Contrast between-target (i.e. geochemical) is evident e.g. F is high and G is low – is level of Uncertainty OK?
<4500?
S1A1
S1A2
S2A1
S2A2
3898
4139
4466
4693
3910
3993
4201
4126
5708
5903
4061
3782
5028
4754
5450
5416
4640
4401
4248
4191
5182
5023
4662
4839
3028
3224
3023
2901
3966
4283
4131
3788
>4500 Theshold?
Sample Target
A
B
C
D
E
F
G
H

## Slide 26: RANOVA3 output for Nitrate in Lettuce Example A1
* http://www.rsc.org/Membership/Networking/InterestGroups/Analytical/AMC/Software/
Cut and paste raw measurement values into RANOVA3 within Excel
Click on RUN RANOVA to run

## Slide 27: RANOVA3 output for Nitrate in Lettuce Example A1
* http://www.rsc.org/Membership/Networking/InterestGroups/Analytical/AMC/Software/
Robust ANOVA
  accommodates < 10% outlying values
U’ = 16.4% (smeas = 360 mg kg-1 )
Robust ANOVA |  |  |  | 
Mean | 4408.3 |  |  | 
Total Sdev | 670.58 |  |  | 
 | Btn Target | Sampling | Analysis | Measure
Standard deviation | 565.4 | 319.05 | 167.94 | 360.55
% of total variance | 71.09 | 22.64 | 6.27 | 28.91
Expanded relative uncertainty (95%) |  | 14.47 | 7.62 | 16.36
Classical ANOVA |  |  |  |  | 
Mean | 4345.6 |  | No. Targets | 8 | 
Total Sdev | 774.53 |  |  |  | 
 | Btn Target | Sampling | Analysis | Measure | 
Standard deviation | 556.28 | 518.16 | 148.18 | 538.93 | 
% of total variance | 51.58 | 44.76 | 3.66 | 48.42 | 
Expanded relative uncertainty (95%) |  | 23.85 | 6.82 | 24.80 | 
Uncertainty Factor (95%) |  | 1.2432 | 1.0738 | 1.2574 | 
Classical ANOVA
  Assumes Normal distribution
U’ = 24.8% -not reliable
Uncertainty Factor 1.26 - not relevant as not a log-normal distribution
Histogram suggests Normal distribution with < 10% of outlying values, (analytical, sampling and between-target), so Robust ANOVA needed
Notes: U’anal = 7.6%
-very similar to 6.7 %reported at separate validation of the analytical procedure**

## Slide 28
Geochemical interpretation
– are lettuces safe to eat?
Deterministic classification of the contamination
  against the threshold of T = 4500 mg/kg
shows four batches (A, B, G & H) are below threshold (C < T)
T = 4500 mg kg-1
C < T

## Slide 29
Using MU to improve geochemical interpretation – are lettuces safe to eat?
MU can be used to make a probabilistic classification of the contamination
  against the threshold of T = 4500 mg/kg
Reveals that two batches (A & B) may be false negatives (C + U > T)
T = 4500 mg kg-1
C + U < T

## Slide 30
Διαγραμματική απεικόνιση balanced- unbalanced nested design δειγματοληψίας- ανάλυσης

## Slide 31: Απλοποιημένες εκδοχές πειραματικής διάταξης για εφαρμογή της μεθόδου διπλών δειγμάτων

## Slide 32: ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ στην ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ
Υπαίθρια δειγματοληψία  ποιότητα χονδρικών δειγμάτων: «αντιπροσωπευτικά δείγματα»
Πηγές αβεβαιότητας μετρήσεων:
δειγματοληψία > χημική ανάλυση
Επίδραση αβεβαιότητας:
  Αξιολόγηση αποτελεσμάτων (π.χ. εκτίμηση διακινδύνευσης)
  Επικύρωση μεθόδων δειγματοληψίας & ανάλυσης
  Οικονομικός προγραμματισμός - Εξοικονόμηση χρημάτων
  Εργαλείο παρακολούθησης ποιότητας μετρήσεων

## Slide 33: Example A2: Estimation of UfS in Soil - using Duplicate Method
Scenario:
Former landfill, in West London
9 hectare = 90 000 m2
Potential housing development
measurand  Pb conc. in each sampling target
Area of investigation:
300 m x 300 m area  depth of 0.15 m
100 sampling targets in a regular grid (10 x 10)
100 primary samples (taken with soil auger)
  each intended to represent a 30 m x 30 m target
Example A2 from Eurachem UfS Guide (2019)

## Slide 34: Application of Duplicate Method to estimate UfS
Duplicate samples taken at 10/100 sampling targets (i.e. 10%)
  randomly selected.
  Duplicate sampling point 3 m from the original sampling point
    within the sampling location,
    in a random direction
    within the sampling target

## Slide 35: Application of Duplicate method to estimate UfS
Aims of design of duplicate taking to reflect:-
  ambiguity in the sampling protocol
    how differently could it be interpreted by a different samplers?
  uncertainty in locating sampling location within sampling target
    e.g. survey error by using tape and compass (or by GPS now)
  effect of small-scale heterogeneity within each sampling target on measured concentration
    e.g. at 10% of grid spacing distance, 3m for 30m

## Slide 36: Sample prep and analysis in the lab
Soil samples dried, sieved (<2 mm), ground (<100 µm)
Test portions of 0.25g digested in nitric/perchloric acid
Pb concentration measured with ICP-AES, under full AQC
6 soil CRMs measured to estimate analytical bias over range of concentration
corrected for reagent blank concentrations where statistically different to zero
Raw measurements for use for estimation of uncertainty were:
  untruncated – e.g. 0.0124 mg/kg, not < 0.1 or < detection limit
  unrounded – e.g. 2.64862 mg/kg, not 3 mg/kg
NIST – Wiley online

## Slide 37: Results as Spatial Map of Measured Pb concentration
Row | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J
1 | 474 | 287 | 250 | 338 | 212 | 458 | 713 | 125 | 77 | 168
2 | 378 | 3590 | 260 | 152 | 197 | 711 | 165 | 69 | 206 | 126
3 | 327 | 197 | 240 | 159 | 327 | 264 | 105 | 137 | 131 | 102
4 | 787 | 207 | 197 | 87 | 254 | 1840 | 78 | 102 | 71 | 107
5 | 395 | 165 | 188 | 344 | 314 | 302 | 284 | 89 | 87 | 83
6 | 453 | 371 | 155 | 462 | 258 | 245 | 237 | 173 | 152 | 83
7 | 72 | 470 | 194 | 83 | 162 | 441 | 199 | 326 | 290 | 164
8 | 71 | 101 | 108 | 521 | 218 | 327 | 540 | 132 | 258 | 246
9 | 72 | 188 | 104 | 463 | 482 | 228 | 135 | 285 | 181 | 146
10 | 89 | 366 | 495 | 779 | 60 | 206 | 56 | 135 | 137 | 149
Measured Pb concentration ranges from 56 to 3590 mg kg-1
Straddles then UK threshold of > 500 mg Pb kg-1 for action required (further risk assessment) – 8% of site
Gives Deterministic Map of the contamination (ignores MU) – 92% uncontaminated
Argyraki (1997)

## Slide 38: Spatial Map of Duplicated Sampling Targets
Row | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J
1 | 474 | 287 | 250 | 338 | 212 | 458 | 713 | 125 | 77 | 168
2 | 378 | 3590 | 260 | 152 | 197 | 711 | 165 | 69 | 206 | 126
3 | 327 | 197 | 240 | 159 | 327 | 264 | 105 | 137 | 131 | 102
4 | 787 | 207 | 197 | 87 | 254 | 1840 | 78 | 102 | 71 | 107
5 | 395 | 165 | 188 | 344 | 314 | 302 | 284 | 89 | 87 | 83
6 | 453 | 371 | 155 | 462 | 258 | 245 | 237 | 173 | 152 | 83
7 | 72 | 470 | 194 | 83 | 162 | 441 | 199 | 326 | 290 | 164
8 | 71 | 101 | 108 | 521 | 218 | 327 | 540 | 132 | 258 | 246
9 | 72 | 188 | 104 | 463 | 482 | 228 | 135 | 285 | 181 | 146
10 | 89 | 366 | 495 | 779 | 60 | 206 | 56 | 135 | 137 | 149
Uncertainty of measurements estimated by taking of Duplicate Samples at 10% of sampling targets
- at random selected positions
Argyraki (1997)

## Slide 39: Measurements from balanced design for UfS estimation
Large differences
between some sample
duplicates (e.g. D9)
= high level of UfS
Good agreement between
analytical duplicates
( < 10 % difference)
Needs inspection of frequency distribution to select the best approach to UfS estimation
mg kg-1

## Slide 40
Judge Frequency Distribution using Histograms
Frequency distribution of Pb concentration across the site = long range heterogeneity
Distribution of Pb measurements on 100 sampling targets is positively skewed = approximately log-normal
Log-transformation necessary to remove skew
Distribution closer to Normal after loge transformation
  Needed for use of ANOVA
Chart: Pb Concentration mg/kg
| 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | More
Frequency | 16 | 35 | 20 | 12 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2
Chart: Loge of Pb concentration
| 4.4 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | 6 | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 7.6 | 8 | More
Frequency | 9 | 14 | 21 | 23 | 15 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1

## Slide 41
Need for log-transformation?
Classical analysis of variance (ANOVA) assumes approximately normal distributions
Robust ANOVA can accommodate up to 10% outlying values,
  but not more, and not heavy skew
However, once transformed, measurement values (and ANOVA results) are no longer given in input units of concentration (e.g. mass fraction, mg kg -1)
Need a different way to express MU in this case = Uncertainty factor
  sG = standard deviation of the loge-transformed values (= s(loge (x)) )
Measurement values of Pb concentration
In mg kg-1 loge-transformed

## Slide 42: RANOVA3 output for Soil Example A2
Software RANOVA3* (in Excel) performs:-
Classical ANOVA gives poor estimate of U’ = 85.98%,
but also estimate of FU as 2.62
  after loge-transformation within RANOVA3
* http://www.rsc.org/Membership/Networking/InterestGroups/Analytical/AMC/Software/
Robust U as 83.63% (for comparison)
Histogram suggests > 10% of outlying values,
so direct classical, and robust estimate are not very reliable
So log-transformation before classical ANOVA is likely to be a better option
Notes: Figure A2.2: The output of RANOVA2 for data produced from a balanced experimental design applied to the original measurement values (n = 10, Table A2.2). It shows the classical and robust estimates of the mean and the component variances, shown in the statistical model (Equations 1 & 2), expressed as standard deviations. The output also shows the expanded uncertainty factor calculated from the loge-transformed values (on eighth line), discussed in Section 6.2 below.
Both robust and classical estimates are given for comparison. Standard deviation estimates are computed for ‘between-target’ (sbtn-target), ‘within-target’ (ssampling) and within-chemical analysis (sanalytical). Results are in the same units of concentration as the input data (i.e. mg kg-1 in this case), except for the percentage of total variance, expanded relative uncertainty, and the expanded uncertainty factor (FU).

## Slide 43
Confidence Limits on Measurement Value
For FU = 2.62, for a typical Pb measurement value of 300 mg kg-1
Upper confidence limit (UCL) = 784 mg kg-1 (300 x 2.62)
Measurement value of 300 mg kg-1
Lower confidence limit (LCL) = 115 mg kg-1 (300 / 2.62)
Asymmetric confidence limits around the measured value
-185 and +484 mg kg-1 (away from 300)
Reflects skew in frequency distribution of the uncertainty - as seen in histograms
Not seen in symmetrical confidence limits from robust U = 83.6% = 251 (300 * 0.836)
= +/- 251 mg kg-1 UCL = 551 (300 + 251)
LCL = 49 (300 - 251)
  calculated without log-transformation.

## Slide 44: Inclusion of analytical bias in FUmeas estimate
Analytical bias - modelled as Linear functional relationship fitted between measured values on certified values of 6 CRMs (using FREML*)
3.41 % ± 1.34 %
Systematic component of relative expanded uncertainty:
usystematic’ = % = 3.72 %
s’systematic = 0.0372 mg kg-1
Currently no consensus on how to combine systematic and random components of uncertainty.
One method is to add them by the sum of their squares (extending previous equation):
= 1.621 (up from 1.619)
FU = (Fu)2 = 2.628 =2.63 (up from 2.621) – Analytical bias has almost no effect on MU in this case
*Functional Relationship Estimation by Maximum Likelihood, AMC Technical Brief Number 10 (2002), software from:- https://www.rsc.org/Membership/Networking/InterestGroups/Analytical/AMC/Software/
NIST – Wiley online

## Slide 45
Effect of MU on geochemical interpretation
Case Study <190 190-500 500-1318 >1318 mg/kg
Map Symbol
C x 2.63
C / 2.63
500 – then UK limit
for risk assessment
Uncertainty Factor FU = 2.63, so 190 = 500 / 2.63 1318 = 500 x 2.63
C x FU
C / FU

## Slide 46
Probabilistic Geochemical Mapping using MU
Example for Pb at Hounslow Site
Bettencourt da Silva, R., Argyraki, A., Borges, C., Ramsey, M.H. (2022) Spatial modelling of concentration in topsoil using random and systematic uncertainty components. Analytical Letters 210574656 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00032719.2022.2050383
Uncontaminated
Possibly Contaminated
Probably Contaminated
Contaminated
Row | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J
1 | 474 | 287 | 250 | 338 | 212 | 458 | 713 | 125 | 77 | 168
2 | 378 | 3590 | 260 | 152 | 197 | 711 | 165 | 69 | 206 | 126
3 | 327 | 197 | 240 | 159 | 327 | 264 | 105 | 137 | 131 | 102
4 | 787 | 207 | 197 | 87 | 254 | 1840 | 78 | 102 | 71 | 107
5 | 395 | 165 | 188 | 344 | 314 | 302 | 284 | 89 | 87 | 83
6 | 453 | 371 | 155 | 462 | 258 | 245 | 237 | 173 | 152 | 83
7 | 72 | 470 | 194 | 83 | 162 | 441 | 199 | 326 | 290 | 164
8 | 71 | 101 | 108 | 521 | 218 | 327 | 540 | 132 | 258 | 246
9 | 72 | 188 | 104 | 463 | 482 | 228 | 135 | 285 | 181 | 146
10 | 89 | 366 | 495 | 779 | 60 | 206 | 56 | 135 | 137 | 149
Deterministic Map
Ignores MU
92% ‘uncontaminated’
Probabilistic Map
Allows for MU
46% ‘uncontaminated’
Notes: Probabilistic Block Map (PBM) classifying the contamination of 100 sampling targets (each 30 m by 30 m) at the Hounslow site. Classification compares the loge-transformed measurement results, reported with an expanded uncertainty for 95 % confidence level, against a Pb threshold concentration of 500 mg kg-1 (6.21 in the loge-domain). A sampling target is designated “uncontaminated” or “contaminated” when there is, at least, a 97.5 % probability of this claim being correct. For measured concentrations closer to the threshold, sampling target is considered “possibly contaminated” and “probably contaminated” when the probability of being correct is greater than 50 %.

## Slide 47: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΛΛΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ
Ρυπασμένο αγροτεμάχιο (πεδίο εκκαμίνευσης Pb) στο Derbyshire, UK, 1.8 ha, χρήση γης: βοσκή ζώων

## Slide 48
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ
ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ = δειγματοληπτικός στόχος

## Slide 49: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΠΛΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
Συλλογή διπλών δειγμάτων & εκτέλεση διπλών αναλύσεων
Εξισορροπημένη διάταξη  ANOVA
ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΔΕΙΓΜΑ 1
ΑΝΑΛΥΣΗ 1
ΔΕΙΓΜΑ 2
ΑΝΑΛΥΣΗ 1
ΑΝΑΛΥΣΗ 2
ΑΝΑΛΥΣΗ 2
s2geochem
s2sampling
s2analytical

## Slide 50: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΠΛΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
s2total = s2anal + s2samp + s2geochem
Συνολική διακύμανση:
Αβεβαιότητα μέτρησης:
% Διευρυμένη αβεβαιότητα:

## Slide 51: Υπολογισμός αβεβαιότητας- συστηματικός κάναβος
Πρωτόκολλο δειγματοληψίας | Αριθμός διπλών δειγμάτων | Μέση τιμή Pb (μg g-1) | stotal (μg g-1) | smeas (μg g-1) | %U
Συστηματική δειγματοληψία σε κανονικό κάναβο | 8 | 7516 | 8185 | 1871 | 50
Συστηματική δειγματοληψία με απόληψη σύνθετου δείγματος σε κάθε θέση | 8 | 6093 | 5600 | 940 | 30

## Slide 52: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΠΛΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ - ANOVA

## Slide 53: ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ
8x4= 32 διπλά δείγματα
% U = 60
Δυνατότητα σύγκρισης – εκτίμησης απόκλισης από γενική μέση τιμή

## Slide 54: ΔΙΑΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
9 συμμετέχοντες οργανισμοί
Αξιολόγηση πρωτοκόλλου δειγματοληψίας (W design)
Εκτίμηση αβεβαιότητας με βάση την εφαρμογή του πρωτοκόλλου εις διπλούν από κάθε συμμετέχοντα
Στόχος ο προσδιορισμός μέσης τιμής Pb σε έκταση 0.9 ha του αγροτεμαχίου
Προετοιμασία και χημική ανάλυση δειγμάτων από ένα εργαστήριο / μια αναλυτική σειρά

## Slide 55: ΔΙΑΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ – ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ= αγροτεμάχιο
ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 1
ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 9
ΔΕΙΓΜΑ 1,1
ΔΕΙΓΜΑ 1,2
ΔΕΙΓΜΑ 9,2
ΔΕΙΓΜΑ 9,2
ΑΝΑΛΥΣΗ 1,1,2
ΑΝΑΛΥΣΗ 1,1,1
ΑΝΑΛΥΣΗ 1,2,1
ΑΝΑΛΥΣΗ 1,2,2
ΑΝΑΛΥΣΗ 1,2,2
ΑΝΑΛΥΣΗ 1,2,2
ΑΝΑΛΥΣΗ 1,2,2
ΑΝΑΛΥΣΗ 1,2,2

## Slide 56: ΔΙΑΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ANOVA
 | Pb (μg g-1) |  | 
Μέση τιμή | 6575 |  | 
 | smeas | U | %U
Χημική ανάλυση | 165 | 330 | 5
Διπλά δείγματα κάθε συλλέκτη | 1822 | 3644 | 55.4
Πολλαπλοί συλλέκτες | 1822 | 3644 | 55.4

## Slide 57: ΣΧΗΜΑ ΔΟΚΙΜΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Προσαρμογή ΣΔΙ αναλυτικών εργαστηρίων (9 συμμετέχοντες οργανισμοί)
Εκτίμηση αβεβαιότητας με βάση την εφαρμογή πολλαπλών πρωτοκόλλων δειγματοληψίας και ανάλυσης
Στόχος ο προσδιορισμός μέσης τιμής Pb σε έκταση 0.9 ha του αγροτεμαχίου
Απομόνωση πηγών αβεβαιότητας με ανάλυση κοινού υλικού αναφοράς (HRM31) από τους συμμετέχοντες
Αξιολόγηση αποτελεσμάτων με βάση z-scores

## Slide 58: ΣΧΗΜΑ ΔΟΚΙΜΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ - ABEBAIOTHTA
-2 < z < 2
για s = 20% της «αληθούς» τιμής Χ
με βάση τη μέση τιμή και την τυπική απόκλιση των αναφερόμενων συγκεντρώσεων Pb στο έδαφος
Δυνατότητα «διόρθωσης» αποτελεσμάτων με βάση την αναφερόμενη τιμή Pb για το υλικό HRM31

## Slide 59: ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ
Κατώφλιο Τ(Τ)
Συγκέντρωση ρύπου (C)
Αβεβαιότητα (U)
C+U
C
C-U
Μη ρυπασμένο
Ενδεχόμενα ρυπασμένο
Πιθανά ρυπασμένο
Ρυπασμένο

## Slide 60: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
Δυνατή η εκτίμηση αβεβαιότητας λόγω δειγματοληψίας  ποικιλία μεθόδων διαφορετικού κόστους/ πολυπλοκότητας
Πειραματικά δεδομένα για Pb στο έδαφος  U~50%
Ετερογένεια δειγματοληπτικού στόχου κυρίαρχος παράγοντας
Συνέπειες στην κατάταξη ρυπασμένου εδάφους  ανάγκη συνεκτίμησης αβεβαιότητας στη λήψη αποφάσεων
Δυνατότητα προσαρμογής μεθόδων σε διαφορετικά μέσα δειγματοληψίας (ίζημα, νερό, αέρια)

## Slide 61: Χρήσιμοι σύνδεσμοι
https://www.rsc.org/membership-and-community/connect-with-others/through-interests/divisions/analytical/amc/software/
RANOVA3 excel add-in
Οδηγός EURACHEM-CITAC Uncertainty from sampling:
https://www.eurachem.org/index.php/publications/guides/musamp
Eurachem Workshop - Uncertainty from sampling and analysis for accredited laboratories:
https://www.eurachem.org/index.php/events/completed/277-wks-mu2019
Analytical Methods Committee Technical Briefs:
https://pubs.rsc.org/en/journals/articlecollectionlanding?sercode=ay&themeid=746f000c-d03d-4a80-9b89-c855cd2c48ac
Βιντεοσκοπημένη διάλεξη του Καθηγ. Michael H. Ramsey προς τα μέλη της SEGH (2022)- Διάρκεια 1 ώρα
https://youtu.be/4jDAqG5t7Oc
https://segh.net/seghlive%3A-ecr